四川外国语大学校医院半自动体外除颤器询价单

（第二次）

（采购执行单号：HH2022003）

| 序号 | 品名 | 参数及功能要求 | 数量 | 单价（元） | 合计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 半自动体外 除颤器 | 双相指数截断（BTE）波形，波形参数可根据病人阻抗进行自动补偿。能量选择范围 ：成人：100 J、150 J、170 J、200J、300 J、360 J 小儿：10 J、15 J、20 J、30 J、50 J、70 J、100 J 电击序列 ：成人：100 ~ 360 J可配置 ECG 分析时间 ：< 5 秒 充电时间 ：0 秒（ECG 分析时同步预充电） 开机到充电完成时间 ：< 8 秒（200 J，新电池，20±5 ℃） 可除颤节律：对从患者身上采集到的ECG信号进行分析算法分析，准确判断患者是否需要进行除颤治疗 。 CPR 规格 CPR 指导：提供动画 1．语音指导 CPR 节奏音 CPR 实时质量反馈 2．符合 AHA/ERC 2015 急救指南要求 配AED储存柜（钢制，一台除颤仪配置一个，共4个） | 4台 |  |  |
| 合计小写 |  |  |  |  |  |
| 合计大写 |  |  |  |  |  |
| 一、供应商资格条件： 1.具有独立承担民事责任的能力；2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；6.法律、行政法规规定的其他条件。 检查因素; 检查内容. （1）具有独立承担民事责任的能力; 提供 1.供应商法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明、组织机构代码证复印件； 2.供应商法定代表人身份证明和法定代表人授权代表委托书。（见格式文件）. （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度; 提供2020或2021年度财务状况报告（表）或其基本开户银行出具的资信证明复印件，本年度新成立或成立不满一年的组织和自然人无法提供财务状况报告（表）的，可提供银行出具的资信证明复印件。. （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力; 提供书面声明或相关证明材料（见格式文件）. （4）有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录; 提供 1.税务登记证（副本）复印件 2.缴纳社会保障金的证明材料复印件（缴纳社会保障金的证明材料指：社会保险登记证或缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单）。 3.依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金）。. （5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录; 1.供应商提供书面声明（见格式文件）； 2.采购人将通过 “信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、"中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)等渠道查询供应商信用记录，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商将拒绝其参与政府采购活动。. （6）具备医疗器械销售资质; 具备医疗器械经营许可证。（提供证书复印件）. （7）法律、行政法规规定的其他条件. 二、成交原则： 满足供应商资格条件要求，完全符合采购需求、质量和服务要求且报价最低。 三、供货时间、地点： 成交供应商应在签订合同后15个工作日内完成供货及安装调试，地点为学校东区、西区体育场、校医院、校医院西区医疗点各一台。 四、验收方式： 所有产品到货安装完成后成交供应商向采购人提交验收申请，由采购人组织验收，货物与合同约定相符，使用正常，经验收小组确认验收合格的项目，由采购人验收组织部门出具《验收纪要》或《验收报告》。验收时发现货物虽与合同约定相符，但验收时发现问题，若该问题不影响其正常使用，验收小组应在验收报告中提出整改意见，待成交供应商整改完毕后再对其进行验收，如整改两次仍存在问题，将确定为验收不合格。验收时发现货物与合同约定不一致的，或发现货物虽与合同约定相符，但验收时发现问题，若该问题已导致货物不能满足采购人需求，验收小组应将验收结果定义为不合格。对于验收不合格产品成交供应商应当立即更换，由此产生的相应费用或损失由成交供应商自行承担，同时采购人有权追究成交供应商的违约责任。 五、质保、售后服务要求： （一）供应商应明确承诺：其响应产品质量保证期达到3年，提供售后服务承诺函。 （二）售后服务要求 1.出现设备故障，24小时内有响应； 2.负责使用方人员培训。 六、付款方式： （一）成交供应商按采购合同交货并安装调试完成，经验收合格后采购人出具项目验收报告； （二）成交供应商向采购人开具发票，采购人以转账方式向成交供应商支付合同全额。 七、疫情防控期间学校招投标现场要求： 进入我校时需验证“渝康码“、“通信大数据行程卡“和“场所码”，进校人员需全程按要求佩带口罩，并自觉做好相关防护措施，报价人仅限派1人进入我校，递交报价单及相关资料后，立即离开，不得逗留。 |
| 八、其他 本项目最高限价75200元。本次报价须为人民币报价，包含：产品费、服务费、辅材费、包装费、运输费、装卸费、搬运费、保险费、安装调试费、税费、培训费、售后服务费等其他所有费用。因报价人自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，采购人不再补偿。（若在搬运移动过程中造成标的物损毁灭失，由供应商承担）。 报价人须在2022年4月12日（09：00-11：00）将填写完整(加盖公章)的报价单及相关资料(含资格条件证明资料、明细报价、技术和商务响应情况等)密封(封袋请注明项目编号、项目名称、公司全称、联系人姓名及电话)交至四川外国语大学招投标采购办公室（资产管理处3-8，联系电话：023-65385008；项目联系人：刘老师18680892725）。 |  |  |  |  |  |

报价供应商（盖章）：                                  报价时间：

联系人：                                             联系电话：

产品及配件的明细报价

采购执行单号：

项目名称：

| 产品名称 | 品牌及产地 | 制造商名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 （ ） | 合计 （ ） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1.请供应商完整填写本表。

2.该表可扩展，并逐页签字或盖章。

供应商名称（公章）：

年     月    日

法定代表人身份证明书（格式）

项目名称：

采购执行单号：

致：四川外国语大学：

（法定代表人姓名）在                       （供应商名称）任    （职务名称）职务，是（供应商名称）              的法定代表人。

特此证明。

（供应商公章）

年   月   日

（附：法定代表人身份证正反面复印件）

法定代表人电话：（若授权他人办理并签署响应文件的可不填写）

电子邮箱： （若授权他人办理并签署响应文件的可不填写）

法定代表人授权委托书（格式）

项目名称：

致：四川外国语大学：

（供应商法定代表人名称）是                    （供应商名称）的法定代表人，特授权          （被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的询价采购、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签署负全部责任。

在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

被授权人：                                 供应商法定代表人：

（签署或盖章）                                （签署或盖章）

（附：被授权人身份证正反面复印件）

（供应商公章）

年   月   日

被授权人电话：（若法定代表人办理并签署响应文件的可不填写）

电子邮箱： （若法定代表人办理并签署响应文件的可不填写）

注：

若为法定代表人办理并签署响应文件的，不提供此文件。

书面声明（格式）

项目名称：

采购执行单号：

致：四川外国语大学：

（供应商名称）郑重声明，我公司具有良好的商业信誉，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录，在合同签订前后随时愿意提供相关证明材料；我公司还同时声明未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中，并随时接受采购人、采购代理机构的检查验证，符合《政府采购法》规定的供应商资格条件。我方对以上声明负全部法律责任。

特此声明。

（供应商公章）

年   月   日